ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДО: МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

От: ______________________________________________________________________________

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на апаратура за анализ, работеща на принципа на недисперсионен инфрачервен метод за установяване на вида и концентрацията в проценти (тегловни) на хладилните агенти (вещества, които нарушават озоновия слой и флуорсъдържащи парникови газове) в чист вид и в смеси“ като правим следните обвързващи предложения за изпълнение й:

І. Потвърждаваме Срок за изпълнение на поръчката не повече от _________ (словом_____) дни, считано от датата на сключване на договора, разпределени както следва:

- Срокът за изпълнение на Дейност 1 и Дейност 3 от обхвата на поръчката е до _________ (словом_____) дни, считано от датата на сключване на договора;

- Срокът за изпълнение на Дейност 2 от обхвата на поръчката е до 10 (десет) дни, считано от датата на доставянето на апаратурата по Дейност 1 и приемането й от Възложителя, удостоверено с подписването на двустранен приемо-предавателен протокол.

I.1. Предлагаме срок за осигуряване на гаранционна поддръжка на доставената апаратура по Дейност 1 минимум _________ (словом_____) месеци, считано от датата на доставянето на апаратурата по Дейност 1 и приемането й от Възложителя, удостоверено с подписването на двустранен приемо-предавателен протокол.

Забележка:

Участникът посочва срок за изпълнение на поръчката в дни и срок за извършване на  гаранционна поддръжка на доставената апаратура по Дейност 1 от Техническата спецификация в месеци в цяло число.

Срокът за изпълнение на поръчката е до 90 (деветдесет) дни, считано от датата на сключване на договора, който е разпределен, както следва:

- Срокът за изпълнение на Дейност 1 и Дейност 3 от обхвата на поръчката е до 80 (осемдесет) дни, считано от датата на сключване на договора;

- Срокът за изпълнение на Дейност 2 от обхвата на поръчката е до 10 (десет) дни, считано от датата на доставянето на апаратурата по Дейност 1 и приемането й от Възложителя, удостоверено с подписването на двустранен приемо-предавателен протокол.

Срокът за Дейност 4 - гаранционна поддръжка на доставената апаратура по Дейност 1 е съобразно офертата на участника, но не по-малко от 12 (дванадесет) месеца и не повече от 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на доставянето на апаратурата по Дейност 1 и приемането й от Възложителя, удостоверено с подписването на двустранен приемо-предавателен протокол.

II. Декларираме, че сме съгласни със срока на валидност на офертата до 17.01.2017г.

III. Декларираме, че сме съгласни със съдържанието на приложения проект на договор и приемаме клаузите в него.

IV. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

V. Задължаваме се да осигурим за целия срок на договора персонал за изпълнението на предвидените в договора дейности.

VI. За обезпечаване изпълнението на задълженията си по договора за възлагане на обществената поръчка, преди подписването на договора ще предоставим на Възложителя гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на поръчката без ДДС при условията посочени в документацията за обществена поръчка.

VII. Предлагаме да изпълним поръчката в пълно съответствие с Техническата спецификация, изискванията на възложителя и действащата нормативна уредба. Декларираме, че сме съгласни с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Предлагаме следното предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя:

| № | Минимални изисквания и условия на Възложителя |  | Предложение на участника |
| --- | --- | --- | --- |
|  | параметър | характеристики | характеристики |
| 1 | Апаратура за анализ – вид, брой. | 4 (четири) броя мобилни анализатори за идентифициране и определяне на чистотата на вещества, които нарушават озоновия слой (ВНОС) и флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ): в чист вид и в смеси, в течно и газообразно състояние. |  |
| 2 | Анализаторите да са снабдени с: | - филтър за чувствителност към замърсителите; - вградени принтер и зареждаща се батерия; - специализирани сонди и накрайници за извличане на газа под формата на пара и течност; - зарядно за зареждане на батерията. |  |
| 3 | Условия на работа | - апаратурата да работи с недисперсионен инфрачервен метод; - апаратурата да дава възможност за анализ на съставните части на смесите; - апаратурата да дава възможност за извличане на вещества от цилиндри и системи, където са под налягане; - апаратурата да е устойчива на влага и замърсители; - да бъде осигурена възможност за актуализиране на софтуера на апаратурата от разстояние, включително по отношение на нови ВНОС и ФПГ. |  |
| № | Минимални изисквания и условия на Възложителя |  | Предложение на участника |
|  | параметър | характеристики | характеристики |
| 4 | Тегло на апаратурата | максимум 5 kg |  |
| 5 | Анализирани* вещества *Анализът включва идентифицирането и определянето на чистотата (концентрациите в тегловни проценти) | R-22, R-32, R-134a, R-404a, R-407c, R-410a, въглеводороди (HC) |  |
| 6 | Идентифицирани вещества | R-12, R-1234yf, R-408a, R-409a, R-417a, R-421a, R-421b, R-422a, R-422b, R-422c, R-427a, HC |  |
| 7 | Точност на представените резултати | минимум +/- 2% от посочения газ |  |
| 8 | Потребителски интерфейс | графичен дисплей, меки копчета |  |
| 9 | Извлечено количество вещество | 10 g или по-малко |  |
| 10 | Тестването на ВНОС и ФПГ да се извършва при налягане | от 3.45 до 34.5 Bar |  |
| 11 | Резервни части | Всеки от закупените апарати трябва да е снабден със следния минимум от резервни части: - 3 (три) броя месингови пробовземни монтажни ограничители; - 2 (два) броя бели пластмасови филтри за пробата; - 1 (един) брой маркуч за вземане на проба при ниско налягане; - 2 (два) броя комплект за улавяне на течна проба при високо налягане; - 1 (един) брой оборудване за захранване с електрическа енергия и 1 (един) брой зарядно за вградената батерия; - 3 (три) броя хартиени ролки за принтиране. |  |
| 12 | Почистване | Всеки апарат трябва да е снабден с 2 (два) броя препарати (разфасовка от 500 ml) за почистването му от масла. |  |
| 13 | Други изисквания, на които да отговаря апаратурата | Продуктът трябва да отговаря на изискванията на Европейското законодателство за безопасност и околна среда, т.е. да притежава CE маркировка. |  |
| 14 | Дейност 2 | Изпълнение на Дейност 2 „Провеждане на обучение на персонала на възложителя за работа с доставената апаратура“ в пълно съответствие с Техническата спецификация, изискванията на възложителя и включва като минимум следните части: (a) представяне на оборудването и неговата употреба по отношение на начина на свързване на анализатора към различните видове контейнери и оборудване в зависимост от различните видове клапи, монтирани на съответния вид контейнери и оборудване; (b) мерките за безопасност, които трябва да се спазват при извършване на тестването, при боравенето със съдове под налягане; (c) демонстрация на използването на оборудването за определяне на други хладилни агенти, различни от R-12, R-134a, R-22; (d) интерпретация на показанията на уреда в случаите когато се тества смес от хладилни агенти и сравнението им с показанията за еталонна проба; (e) представяне на видовете вещества, за които е позволено ползването на уреда, както и на съществуващите ограничения за ползването на уреда, които могат да доведат до грешни резултати (например наличието на високо съдържание на масла, течности и т.н.); (f) инструкции за поддържане на уреда, смяна на консумативи (напр. филтри, принтерна хартия), почистване; (g) в допълнение, обучението следва да осигури възможност на всеки от присъстващите експерти по зададени минимум две задачи да проведе симулативни анализи на място на контейнери с хладилни агенти и да представи решения на задачите. |  |

Забележка:

В т. I Участникът предлага срок за изпълнение на поръчката и срок за гаранционна поддръжка на доставената апаратура по Дейност 1.

Участникът подписвайки приложения образец декларира обстоятелствата по буква по точка II÷VI и следва да представи предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя по точка VII. Колона „Предложение на участника” трябва да бъде посочена техническа характеристика (спецификация) на всеки предложен параметър. Трябва да са попълнени точните технически характеристики (спецификации) на всеки предложен параметър.

Към настоящото техническото предложение участникът прилага: техническа брошура и/или линк/ове от интернет страницата на производителя като посочва пълния адрес на интернет страницата на производителя, където е публикуван предлаганият/те модел/и.

Съгласно методиката за оценка на офертите в Техническа оценка се включва предложеният от участника срок за гаранционна поддръжка на доставената апаратура по Дейност 1, както и предложените характеристики на параметрите, оцветени в сив фон в таблицата по-горе и Дейност 2 за провеждане на обучението.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

| Дата |  |
| --- | --- |
| Име и фамилия |  |
| Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице) |  |

Дата,_________ 2016 г.			ПОДПИС И ПЕЧАТ: